ИНСТРУКЦИЯ

по применению индикаторов воздушной стерилизации трех режимов химических интегрирующих одноразовых для визуального контроля соблюдения температуры и времени

"СТЕРИТЕСТ-В-"ВИНАР"

№ 154.060.2003 ИП

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.ФЦ.29.939.П.000266.11.03 от 21.11.2003 г

Регистрационное удостоверение

№ 29/18040603/5636-03 от 22.10.2003 г.

Общие положения

Индикаторы воздушной стерилизации трех режимов (160°С/150 мин,180 °С/60 мин, 200°С/30мин.) химические интегрирующие одноразовые без липкого слоя СТЕРИТЕСТ-В и с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой СТЕРИТЕСТ-Вл (далее-индикаторы) выпускаются в соответствии с ТУ 9398-019-11764404-2003 и предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации - температуры стерилизации и времени стерилизационной выдержки - внутри упаковок и изделий, стерилизуемых в воздушных стерилизаторах согласно ГОСТ 22649.

Индикаторы предназначены для применения с упаковками и сложными массивными изделиями с низкой теплопроводностью, в том числе сосудами, представляющими особую сложность при воздушной стерилизации.

Индикаторы не предназначены для применения с изделиями простой формы, стерилизуемыми в неупакованном виде. Индикаторы соответствуют классу 5 (интегрирующие индикаторы) по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1.

Индикаторы представляют собой прямоугольные бумажные полоски с нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная и эталон сравнения) и маркировки. Зеленый цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от достигнутых значений критических параметров стерилизации в течение цикла воздушной стерилизации. Коричневый эталон сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых значений критических параметров.

Режимы стерилизации (условия в камере стерилизатора), для контроля которых предназначены индикаторы, и соответствующие им минимальные требуемые условия внутри упаковок и изделий (контрольные значения индикатора) приведены в таблице 1. .

#### Таблица 1 - Контролируемые режимы стерилизации и контрольные значения индикаторов

| Наименование индикатора | Режим стерилизации (условия в камере стерилизатора) | Контрольные значения индикатора (минимальные условия внутри изделий) |
| --- | --- | --- |
|  | Температура стерилизации, °С | Время стерилизационной выдержки, мин | Температура, °С | Время выдержки, мин |
| СТЕРИТЕСТ-В-Винар СТЕРИТЕСТ-Вл-Винар | 160±3 | 150+5 | 157 | 95 |
|  | 180±3 | 60+5 | 177 | 22 |
|  | 200±3 | 30+5 | 197 | 6 |

ПРИМЕЧАНИЕ - по согласованию с изготовителем допускается применение индикаторов при других режимах воздушной стерилизации.

Применение индикаторов позволяет обнаружить несоблюдение требуемых условий стерилизации внутри стерилизуемых упаковок и изделий, обусловленное технической неисправностью стерилизаторов, нарушением правил их загрузки, ошибкой в установке параметров или их сбоем, и тем самым уменьшить вероятность использования нестерильных изделий.

Индикаторы предназначены для использования персоналом лечебно-профилактических учреждений, работниками дезинфекционной и санитарно-эпидемиологической служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью, эксплуатирующих и контролирующих стерилизационное оборудование.

На упаковке индикаторов указаны их наименование, дата изготовления, гарантийный срок годности, номер партии, штамп ОТК и реквизиты предприятия-изготовителя. Хранить индикаторы следует в упаковке изготовителя при температуре от 5°С до 40°С и относительной влажности не выше 85%, в защищенном от солнечного света месте. Избегать попадания влаги и прямых солнечных лучей на индикаторную метку. Гарантийный срок годности при соблюдении условий хранения составляет 24 месяца.

Индикаторы, в том числе использованные, не оказывают вредного воздействия на человека и окружающую среду, не требуют особых мер безопасности и могут утилизироваться как бытовой мусор.

Применение индикаторов

Закладку индикаторов проводит медицинский персонал при подготовке изделий к стерилизации либо в клинических отделениях при отсутствии ЦСО, либо в чистых зонах ЦСО персоналом, осуществляющим упаковывание изделий.

ВНИМАНИЕ! Перед стерилизацией медицинские изделия высушивают в сушильном шкафу при t=85°C до исчезновения видимой влаги. Индикаторы СТЕРИТЕСТ-Вл закладывают в упаковки только с СУХИМИ медицинскими изделиями.

Индикаторы рекомендуется применять при каждом цикле стерилизации. Индикаторы помещают в трудно стерилизуемые места стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями.

Примерами трудно стерилизуемых мест являются:

- для отдельных массивных изделий, упакованных в бумажные или пленочные материалы (хирургический инструмент, чашки Петри и т.д.) - внутри упаковки; для наборов таких изделий - в центре упаковки;

- для изделий с внутренними полостями (сосуды, трубчатые изделия и т.д.), упакованных в бумажные или пленочные материалы - внутри полости, для наборов таких изделий - в центре упаковки;

- для изделий, стерилизуемых в жестких контейнерах для воздушной стерилизации - в центре упаковки; - для изделий, стерилизуемых в стерилизационных контейнерах для воздушной стерилизации - в центре контейнера или внутри изделия, находящегося в центре контейнера.

ВНИМАНИЕ! Не допускается размещать индикаторы серии СТЕРИТЕСТ-В снаружи стерилизуемых упаковок. Для контроля условий стерилизации в камере стерилизатора необходимо использовать индикаторы серии ИС, СТЕРИКОНТ.

Извлечение индикаторов СТЕРИТЕСТ-В из упаковок и изделий, прошедших стерилизацию, учет и интерпретацию результатов контроля проводит персонал, вскрывающий упаковку и готовящий простерилизованные изделия к использованию. Заключение об использовании изделий, прошедших стерилизацию, по назначению, проводят после извлечения индикаторов СТЕРИТЕСТ-В и сравнения цвета индикаторной метки с цветом эталона.

Если зеленый цвет индикаторной метки изменился на коричневый, соответствующий цвету эталона или стал темнее него, то были соблюдены требуемые значения критических параметров режима стерилизации и в этом случае изделия считаются стерильными и подлежат использованию по назначению.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- оттенки коричневого цвета эталона индикаторов различных партий могут иметь незначительные различия в пределах погрешности цветопередачи при изготовлении индикаторов;

- в зависимости от особенностей освещения (освещенность, естественное или искусственное, тип ламп и др.) конечный цвет индикаторной метки может иметь различные оттенки коричневого вплоть до черного;

- после стерилизации индикаторы могут иметь разную насыщенность коричневого цвета индикаторной метки. Более темный цвет метки соответствует более прогреваемому месту внутри загрузки.

- допускается светлый ореол вокруг индикаторной метки после стерилизации.

Если индикаторная метка хотя бы одного индикатора полностью или частично сохранила зеленый или буро-зеленый цвет, легко отличимый от цвета эталона, то условия для эффективной стерилизации не были соблюдены, и все изделия, обработанные в данной упаковке, считаются нестерильными.

В этом случае о неудовлетворительных результатах контроля сообщают в стерилизационное отделение, проверяют соблюдение правил закладки стерилизационных контейнеров, правил загрузки стерилизатора, и правильность установки параметров режима стерилизации, переупаковывают изделия в новую упаковку, заменяют индикаторы и подвергают изделия повторной стерилизации.

При повторении неудовлетворительных результатов контроля -эксплуатацию стерилизатора прекращают и проверяют его техническую исправность.

Стерилизатор разрешают использовать после устранения причин его неудовлетворительной работы и получения положительных результатов контроля.

Примечание: поскольку для получения результата контроля стерилизации внутри упаковок и изделий в большинстве случаев необходимо вскрыть упаковку, то результат контроля доступен только в месте использования простерилизованных изделий по назначению(лечебные и диагностические отделения ЛПУ и т.п.) вне стерилизационного отделения. Для получения результатов контроля внутри упаковок сразу после завершения цикла стерилизации в стерилизационном отделении, одну из упаковок (стерилизационных контейнеров) следует заполнить изделиями, аналогичными стерилизуемым изделиям в других упаковках, и с аналогичным размещением индикаторов. Такая упаковка (стерилизационный контейнер) маркируется и является контрольной, а изделия не подлежат использованию в качестве стерильного. После завершения цикла стерилизации контрольную упаковку (стерилизационный контейнер) вскрывают и по состоянию индикаторов в ней делают предварительный вывод о надежности стерилизации всей загрузки.

При положительном результате контроля принимают предварительное решение о соблюдении критических параметров режима стерилизации внутри всех упаковок (стерилизационных контейнеров), простерилизованных в этом цикле.

Окончательный вывод о надежности стерилизации изделий делают после осмотра всех использованных индикаторов, вложенных в стерилизуемые изделия и упаковки.

Использование контрольной упаковки является дополнительный методом контроля, поэтому частота его применения может быть разной. Рекомендуется:

- в стерилизаторах с объемом камеры более 80 л - в каждом цикле;

- в стерилизаторах с меньшим объемом камеры - один раз в 3-5 циклов.

Учет, интерпретацию и документирование результатов контроля проводит медицинский персонал, вскрывающий упаковку с простерилизованным изделием (изделиями) при подготовке их к использованию по назначению. При этом использованные индикаторы могут подклеиваться в журнал учета стерилизации (форма 257/у) в выделенные для этого колонки и храниться в качестве документа архива в течение 12 месяцев после использования.